T100 PCR仪 标准操作规程

- 打开电源，开启 PCR 仪

- 点击屏幕上的New Protocol，打开一个新的 PCR 反应程序

- 修改程序：根据具体的实验需求可对新打开的 PCR 程序进行编辑

- 点击屏幕上的insert添加一个步骤；

- 点击屏幕上的温度按钮，在弹出的对话框里进行该步骤的温度更改；

- 点击屏幕上的时间按钮，在弹出的对话框里进行该步骤孵育时间更改；

- 点击屏幕上的循环数，如34X，对反应程序中的循环数进行更改(若设置35个循环，则设成34X)；

- 点击屏幕上的Delete删除一个步骤；

- 点击屏幕上的Volume进行该程序的反应体积的更改。

- 运行程序

- 不保存编辑的程序：将待扩增的 PCR 产品，放入加热模块，并盖好盖子，直接点击屏幕上的Run运行 PCR 反应。

- 保存编辑的程序：点击屏幕上的Save，选择程序要保存到的地址， 将待扩 增的 PCR 产品， 放入加热模块， 并盖好盖子， 再点击屏幕上的Run运行 PCR 反应。

- 程序结束后， 点击cancel，取消运行，然后再取出扩增样品， 并关机。

- 如果要运行一个已经编辑好并保存在仪器内存里的程序， 可直接在开机的主 屏上点击Saved Protocols， 打开一个已经存在程序， 然后直接运行。

本产品仅用于科研，不用于临床诊断